温环辐〔2014〕4 号

关于对《浙江苍南仪表厂X射线室内探伤项目（新建）环境影响报告表》的

审批意见

浙江苍南仪表厂：

你单位提交的《浙江苍南仪表厂X射线室内探伤项目（新建）环境影响报告表(编号：577015-P2)》（以下简称“报告表”）和专家评审意见、浙江省环境工程技术评估中心《关于浙江苍南仪表厂X射线室内探伤项目环境影响报告表的技术咨询报告》（浙环评估〔2014〕26号）、苍南县环保局的初审意见均已收悉。经研究，我局审批意见如下：

一、你单位在新厂区（灵溪镇坝头工业功能区2008-01号地块）建探伤室一间，并配备3台X射线探伤机（2台XXQ2505,1台XXH2505，最大管电压/管电流均为250Kv/5mA）。“报告表”所提出的对策、建议可作为该项目实施环保管理的依据。你单位须在申领辐射安全许可证后方可在许可范围内从事辐射工作。

二、你单位必须全面落实“报告表”提出的各项污染防治措施和安全管理要求以及苍南县环保局提出的初审意见，并着重做好以下工作：

1.严格按照《工业X射线探伤卫生防护标准》（GBZ117-2006）和“报告表”提出的要求建设和运行。

2、明确辐射防护管理机构成员职责；制定完善各项辐射安全管理规章制度、操作规程、辐射事故应急方案，需张贴上墙。

3、严格执行各项管理制度和操作规程，从事室内探伤作业前，必须仔细检查探伤装置的性能、门机联锁装置的有效性、警告标志的状态、探伤室内人员等情况，确保射线装置使用安全;工作期间应保证机械通风装置正常运行，降低室内臭氧和氮氧化物浓度。

4、做好人员安全防护和管理，操作人员必须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗；配备剂量报警仪，佩戴个人剂量计，个人剂量计每3个月到有资质的单位检测一次，建立个人剂量档案；探伤工作产生的废显影、定影液和胶片，必须委托有资质单位集中处置。

5、自行检查评估，发现安全隐患立即整改，每年年底应当编写射线装置安全与防护状况年度评估报告，并报当地环保部门。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，该项目投入试运行3个月内，必须向我局申请竣工验收，经验收合格后方可投入正式运行。

四、请苍南县环保局加强对该项目的日常监管工作。

温州市环境保护局

2014年6月20日

抄送：苍南县环保局

温州市环境保护局 2014年6月20日印发