建设项目辐射环境影响登记表

# 项目名称：  温州市人民医院体检中心医用射线装置建设项目

# 建设单位：              温州市人民医院

评价单位：          浙江瑞阳环保科技有限公司

编制日期：二零一六年六月

责   任   表

| 评价人员情况 |
| --- |
| 姓名 | 从事专业 | 职称 | 职责 | 签名 |
| 戴对武 | 环境影响评价 | 助理工程师 | 审 核 |  |
| 林岳岳 | 环境影响评价 |  | 负责、编写 |  |

建设单位：温州市人民医院（盖章）

编制单位：浙江瑞阳环保科技有限公司（盖章）

联系电话：0577-86001727

传    真：0577-86001728

邮    编：325000

地    址：温州市瓯海经济技术开发区慈凤西路18号

# 表1    项目概况

| 单位名称 | 温州市人民医院 | 地址 | 温州市鹿城区五马街道仓后57号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 赵翚 | 邮编 | 325000 |
| 联系人 | 郑瑛孟 | 联系电话 | 13989720031 |
| 项目名称 | 温州市人民医院体检中心医用射线装置建设项目 | 总投资 | 500万元 |
| 项目用途 | 医疗诊断 | 项目依据 | ―― |
| 项目地址 | 温州市瓯海大道三垟黄屿A-07b地块（三垟街道黄屿村温州大道南侧） |
| 核技术项目投资（万元） | ―― | 核技术项目环境保护投资（万元） | ―― |
| 应用类型 | 放射性同位素应用 | 密封源 | 射线装置 | 其它 |
|  | ―― | ―― | √ Ⅲ类射线 | ―― |
| 核技术应用目的和任务： 温州市人民医院前身为温州市第三人民医院，于2012年7月更名为温州市人民医院。温州市人民医院现有仓后本院（仓后57号）、飞霞桥路分院（飞霞桥路37号，为温州市职业健康检查与职业病诊断中心）和新城大道分院（新城大道41号，为温州市体检中心）三个院区。 因医院长期发展需要，该医院将位于新城大道41号的新城大道分院（原体检中心）整体搬迁至温州市瓯海大道三垟黄屿A-07b地块（三垟街道黄屿村温州大道南侧），并于2016年5月31日经温州市卫生和计划生育委员会同意，要求在消防、环保部门验收后，报该委进行医疗机构变更地址执业验收，合格后在《医疗机构执业许可证》上变更执业地址。新体检中心设置6间放射机房，新购置1台CT机和3台局部骨密度仪。另外，1台 CT机和1台拍片机由新城大道分院（原体检中心）搬迁。 根据相关法律和法规的要求，需对该项目的射线装置进行环境影响评价。我单位受温州市人民医院委托编制辐射环境影响登记表。 |

# 表2   建设项目周围环境概况及工艺流程

| 周 围 环 境 概 况 | 1、单位简介 温州市人民医院是一家集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，既有较强的综合实力、又有鲜明的专科特色。1913年9月建成开诊，前身是天主教仁爱会创办的教会医院，1966年定名为温州市第三人民医院。1994年成为温州首家获世界卫生组织授牌的“爱婴医院”，2000年经市政府批准筹建温州市妇产科医院，2003年经浙江省卫生厅批准与温州市妇幼保健所合署成立温州市妇幼保健院，实行温州市第三人民医院、温州市妇幼保健院两块牌子一套班子的管理模式。2005年与温州市干部保健委员会联合组建温州市体检中心，2008年成为温州医科大学温州市第三临床学院，2012年通过浙江省三级甲等综合性医院评审，2012年6月更名为温州市人民医院。 现医院开放床位1070张，设26个病区，35个专业科室，11个医技科室。医院现有职工1937人，中高级专业技术人员590人，其中高级职称 218人。 2、项目周围环境概况 本项目位于温州市瓯海大道三垟黄屿A-07b地块（三垟街道黄屿村温州大道南侧）。医院北侧为温州大道，过路为加油站；东侧为货车临时停车场；南侧为空地；西侧为在建的德信上府（详见表9 项目相对位置图）。 3、机房的位置 本项目涉及的6台射线装置分别放置于体检大楼的1-4层的机房内。其中1台CT机位于一层，1台拍片机和2台局部骨密度仪位于二层。1台CT机位于三层，1台骨密度仪位于四层（详见表10 项目平面布置图）。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 及 污 染 状 况 | 1、工作原理 本项目涉及的6台射线装置均是采用X射线进行摄影的技术设备，该设备中产生X射线的装置主要由X射线管和高压电源组成，X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成，详见图2-1。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。 医用X光机是根据X射线对人体不同组织穿透力不同的原理，寻找病灶部位、形状及体积大小并予以定位、摄影，它用X线胶片代替荧光屏，永久记录被检部位影像的一种设备，这种方法比透视能发现更多有诊断价值的信息。 图2-1 典型X射线管结构图 2、设备组成 X射线装置的主要设备组成：X射线球管、控制装置、座椅、立柱、摇臂等。 3、操作流程 依据X射线检查单，核对摄影部位，确定投照条件，患者摆位，曝光。 4、污染因子 由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，该医院的X射线装置在开机不曝光的情况下不产生射线，在开机并处于曝光状态时才会发出X射线，由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。X光机在开机曝光期间不产生其它放射性废气、废水和固体废物。 因此在X射线装置作业期间产生的X射线为污染环境的主要因子。 |

# 表3  本次涉及的射线装置

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大管电流 （mA） | 摆放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | BRIGHTSPEED | 140 | 440 | 一层CT机房 | 原体检中心搬迁 |
| 2 | 拍片机 | DHF-155H2 | 150 | 630 | 二层拍片机房 |  |
| 3 | 局部骨密度仪 | 待定 | 100 | 5 | 二层骨密度机房 | 新增 |
| 4 | 局部骨密度仪 | 待定 | 100 | 5 | 二层骨密度机房 |  |
| 5 | CT | 待定 | 150 | 800 | 三层CT机房 |  |
| 6 | 局部骨密度仪 | 待定 | 100 | 5 | 四层骨密度机房 |  |

# 表4  污染因素分析及污染防治

主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 1、正常工况 由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。由于该医院X射线装置在非治疗状态下均不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间产生的X射线为该医院对周围环境产生辐射影响的主要因子。 2、事故工况 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条规定，温州市人民医院体检中心设置的X光机可能引起的辐射事故认定为较大辐射事故。其可能出现的情况如下： ①工作人员在防护门关闭后尚未撤离辐照室，X光机运行可能产生误照射。 ②在防护门未关闭情况下，人员误入正在运行的X射线机房。 因此，医务人员必须严格按照操作程序进行操作，防止事故照射的发生，避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射。

污染防治措施 1、已有污染防治措施 （1）射线装置机房的辐射防护能力基本满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中的防护要求，并设置动力通风装置，保持良好的通风。 （2）医院已配备专业诊断人员，并取得岗位培训合格证书。 （3）防护门上已设置警示标志、中文说明以及工作警示信号灯。 2、需要落实的污染防治措施 （1）建立了辐射工作人员个人剂量档案和职业健康档案。 （2）辐射工作人员需佩带并定期更新个人剂量计。 （3）委托监测单位定期监测辐射场所。 （4）放射机房需张贴完善的辐射安全防护和管理制度、放射岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、辐射事故报告应急处理措施、放射岗位操作规程和设备检修维护制度。

辐射环境管理计划和措施 该医院已取得辐射工作相关的许可证（浙环辐证【C0021】）。因X光机使用情况变化，按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，该医院应尽快向省环保厅重新申请办理《辐射安全许可证》。为培植和保持良好的安全文化素养，减少人为因素导致人员意外照射事故的发生，提出如下辐射环境管理要求： 1、根据辐射管理的要求，该体检中心应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作。 2、该体检中心需制订辐射安全防护和管理制度、放射岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、辐射事故报告应急处理措施、放射岗位操作规程和设备检修维护制度等，并张贴上墙。 3、该体检中心从事放射性诊断的工作人员均应参加有资质单位组织的辐射安全防护知识的培训，经考试合格持证上岗，并佩戴个人剂量计。检查和评估辐射工作人员的个人剂量，建立个人剂量档案，并对放射诊断工作人员进行身体健康体检并形成制度。 4、该体检中心应委托具有相关资质的单位每年至少进行一次对射线装置机房周围环境的辐射监测，发现安全隐患的，须立即整改，并建立监测技术档案，监测数据每年年底前上报当地环保局备案。 5、对于接受放射性诊断的受检者，该体检中心应当依据卫生主管部门有关规定和国家标准，结合受检者实际情况制定相适应的质量保证方案，遵守质量保证监测规范，按照医疗照射正当化和辐射防护最小化的原则，避免一切不必要的照射，并事先告知受检者辐射对健康的潜在影响。

# 表5  机房的辐射屏蔽要求

| 一、射线机房的辐射屏蔽要求 为减少射线装置运行时产生的X射线对环境的污染，通常应将其安放在屏蔽性能满足辐射防护要求的建筑物内。依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZl30-2013）中第5款规定，对该医院的射线装置机房辐射屏蔽进行分析： 1、机房的屏蔽防护要求 依据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZl30-2013），不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表5-1要求。 表5-1 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型 有用线束方向铅当量 （mm） 非有用线束方向铅当量 （mm） 标称125kV以上的摄影机房 3 2 标称125kV及以下的摄影机房、口腔CT、牙科全景机房（有头颅摄影） 2 1 透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房 | 1 1 介入X射线设备机房 2 2 CT机房 2（一般工作量） 2.5（较大工作量） 2、机房的使用面积 依据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZl30-2013），每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表5-2的要求。 表5-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型 机房内最小 有效使用面积 （m2） 机房内最小 单边长度 （m） CT机 30 4.5 双管头或多管头X射线机a 30 4.5 单管头X射线机b 20 3.5 透视专用机c、碎石定位机、口腔CT卧位扫描 15 3 乳腺机、全身骨密度仪 10 2.5 牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描/站位扫描 5 2 口内牙片机 3 1.5 a.双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一机房内。 b.单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 c.透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机 |
| --- | --- |

根据医院提供的资料，项目涉及的各射线机房的观察窗、墙体、防护门、顶棚等设施的屏蔽能力见表5-3。

表5-3   项目射线机房的屏蔽防护设施防护能力

| 序 号 | 设备名称 | 机房 名称 | 最大 管电压 （kV） | 最大管电流 （mA） | 主照 方向 | 所在 楼层 | 观察窗防护情况 | 墙体防护情况 | 是否符合 防护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 所在位置及厚度 | 折算 铅当量 | 防护 要求 | 现有厚度 | 折算 铅当量 | 防护要求 铅当量 |  |
| 1 | CT机 | CT机房 | 140 | 440 | -- | 一层 | 西侧、20mm铅玻璃 | 4mm | ≥2.5mm 铅当量 | 四周墙体： 12cm混凝土+4mm铅板 | 5.5mm | ≥2.5mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶棚+地坪： 16cm混凝土+4mm铅板 | 6mm | ≥2.5mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护门： 内嵌4mm铅板 | 4mm | ≥2.5mm | 符合 |
| 2 | 拍片机 | 拍片机房 | 150 | 630 | 东 | 二层 | 西侧、15mm铅玻璃 | 3mm | ≥3mm 铅当量 | 东侧墙体： 12cm混凝土+3mm铅板 | 4.5mm | ≥3mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南西北墙体： 12cm混凝土+3mm铅板 | 4.5mm | ≥2mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶棚+地坪： 16cm混凝土+3mm铅板 | 5mm | ≥2mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护门： 内嵌3mm铅板 | 3mm | ≥2mm | 符合 |
| 3 | CT机 | CT机房 | 150 | 800 | -- | 三层 | 北侧、20mm铅玻璃 | 4mm | ≥2.5mm 铅当量 | 四周墙体： 24cm混凝土+4mm铅板 | 7mm | ≥2.5mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶棚+地坪： 16cm混凝土+4mm铅板 | 6mm | ≥2.5mm | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护门： 内嵌4mm铅板 | 4mm | ≥2.5mm | 符合 |

根据上表，项目拍片机房和CT机房的观察窗、墙体、防护门、顶棚、地坪等设施的屏蔽能力基本能满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZl30-2013）的要求。局部骨密度仪为自屏蔽设备，可不使用带有屏蔽防护的机房。

根据医院提供的资料，项目涉及的各射线机房的面积和最小单边长度情况如下表5-4：

表5-4  项目射线机房的面积和最小单边长度情况

| 序号 | 设备名称 | 机房名称 | 所在楼层 | 球管数量 | 机房面积（m2） | 最小单边长度（m） | 是否符合防护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实际面积 | 允许面积 | 实际长度 | 允许长度 |  |
| 1 | CT机 | CT机房 | 一层 | 单球管 | 37.5 | 30 | 5.6 | 4.5 | 符合 |
| 2 | 拍片机 | 拍片机房 | 二层 | 单球管 | 34.2 | 20 | 5.1 | 3.5 | 符合 |
| 3 | 局部骨密度仪 | 局部骨密度机房 | 二层 | 单球管 | 6.9 | 5 | 2.3 | 2 | 符合 |
| 4 | 局部骨密度仪 | 局部骨密度机房 | 二层 | 单球管 | 6.9 | 5 | 2.3 | 2 | 符合 |
| 5 | CT机 | CT机房 | 三层 | 单球管 | 36.6 | 30 | 5.3 | 4.5 | 符合 |
| 6 | 局部骨密度仪 | 局部骨密度机房 | 四层 | 单球管 | 16.1 | 5 | 3.5 | 2 | 符合 |

根据上表，项目涉及的机房面积和最小单边长度均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZl30-2013）的要求。

# 表6 从事辐射活动应具备的条件

依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十六条规定，现对医院从事辐射活动能力评价如表6-1。 表6-1 该医院从事辐射活动能力评价 应具备条件 落实情况 ①使用Ⅲ类射线装置的工作单位，应当有1名具有大专以上学历的技术人员专职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作。 已落实 ②从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。 已落实 ③射线装置工作场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 已落实 ④配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。 未落实 ⑤有健全的辐射安全防护和管理制度、操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。 已落实 ⑥有完善的辐射事故应急措施。 未落实 ⑦使用射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配合质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有一名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作。 未落实 从以上分析可知，该体检中心从事辐射活动能力基本满足相关法律法规的要求，但还需进一步加以落实和完善。

# 表7  结论

（1）温州市人民医院体检中心配置X射线装置，用于开展放射性诊断工作，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”的要求。 （2）根据现场勘测和该院提供的资料，该医院X射线装置机房辐射防护水平能满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZl30-2013）的要求。 （3）该医院从事辐射活动能力基本满足相关法律法规的要求，但还需进一步加以落实和完善。 （4）该院X射线装置应按本环评提出的要求和辐射防护标准，落实各项辐射防护措施，加强管理，使之能满足辐射环境管理的要求。 经现场检查表明，温州市人民医院体检中心基本具备从事辐射活动的技术能力和辐射安全防护措施，其医用X射线装置运行时对周围环境产生的影响能符合辐射环境保护的要求。从辐射环保角度论证，在认真落实“从事辐射活动应具备的条件”和本环评提出的防治措施后，本次涉及的辐射设备在其机房内运行是可行的。 附件： 附件1：事业单位法人证书 附件2：医疗机构执业许可证 附件3：关于同意变更医疗机构部分执业地址的批复 附件4：辐射安全许可证 附件5：个人剂量计监测报告 附件6：辐射安全与防护培训合格证书

表8  建设项目地理位置图

表9  建设项目相对位置图

表10  项目平面布置图

体检中心一楼平面布置图 体检中心二楼平面布置图 体检中心三楼平面布置图 体检中心四楼平面布置图

行业主管部门预审意见： 单位盖章 经办人（签字）： 年 月 日

当地环境保护行政主管部门审查意见： 单位盖章 经办人（签字）： 年 月 日

上一级环境保护行政主管部门审批意见： 单位盖章 经办人（签字）： 年 月 日

# Text boxes

本项目

本项目

德信上府（在建）

货车临时停车场

加油站

空地

储藏室

预约咨询室

更衣等候区

CT机房

操作间

CT机房相对位置：

北侧为更衣室；

东侧为墙体；

南侧为储藏室；

西侧为咨询室和操作间；

CT机房上方为五官科和休息区。

操作间

骨密度机房

B超

妇科

拍片机房

过道

骨密度机房相对位置：

北侧为墙体；

东侧为B超室；

南侧为过道；

西侧为妇科诊室；

骨密度机房上方为五官科及内科。

拍片机房相对位置：

北侧和东侧为墙体

南侧为过道

西侧为操作间

拍片机房上方为CT机房；下方为大厅。

过道

心电图室

操作间

CT机房

过道

等候区

CT机房相对位置：

北侧为操作间；

东侧为过道；

南侧为等候区；

西侧为心电图室；

CT机房上方为骨密度机房和硬化室；下方为拍片机房。

硬化室

听力诊室

骨密度机房

等候区

骨密度机房相对位置：

北侧为墙体；

东侧为硬化室；

南侧为等候区；

西侧为听力诊室；

骨密度机房上方为成品实验室；下方为CT机房。